## 一、项目需求

技术需求

1、负压救护车采购项目清单：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护型负压救护车 | 1辆 |

2监护型负压救护车详细技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，需满足院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足高性能底盘车的要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前先进的技术理念。 |
| 1.2 | 适应环境 | 投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |
| 1.3 | 产品公告 | 投标车型应具备国家发改委目录公告以及3C认证，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 外形尺寸 | 5400≥长≥5350mm、1950≥宽≥1900mm、2450≥高≥2390mm |
| 2.2 | 医疗舱尺度 | 长≥2560mm、宽≥1560mm、高≥1750mm |
| 2.3 | 轴距 | ≥1666mm |
| 2.4 | 最高时速 | ≥180KM/h |
| 2.5 | 整备质量 | ≤2400 Kg |
| 2.6 | 总质量 | ≥3100 Kg |
| 2.7 | 发动机排量 | ≥1991ML |
| 2.8 | 燃油类型 | 汽油 |
| 2.9 | 额定功率 | ≥155Kw |
| 2.10 | 最大扭矩 | ≥350N.m |
| 2.11 | 型式 | 直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机 |
| 2.12 | 变速箱 | 9速自动 |
| 2.13 | 排放标准 | 尾气排放不低于国VI标准。 |
| 2.14 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.15 | 制动系统 | 液压双回路对角布置、带ABS，前、后盘式制动 |
| 2.16 | 空调系统 | 冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.17.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到22摄氏度以上。 |
| 2.17.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.18 | 其他配置 |  |
| 2.18.1 | 车门 | 医疗舱右侧为可开启式侧拉门。 |
| 2.18.2 | 车窗 | 医疗舱右侧拉门上为可开启式玻璃窗。 |
| 2.18.3 | 安全配置 | 电子制动力分配系统 (EBV),刹车辅助系统等安全配置。 |
| 2.19 | 外 观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 三 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能 | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应不低于GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2 | 内饰材料 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应为ABS复合材料模具一次成型工艺，达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面需具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。 |
| 3.3 | 内饰工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高，同时负压系统不因内饰时间长出现导致泄压，需提供开模实物图及ABS材料证明资料。 |
| 3.4 | 内饰及结构件 | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.5 | 医疗舱结构 |  |
| 3.5.1 | 地板 | 采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板，提供国家级检测报告证明资料。 |
| 3.5.2 | 中隔墙 | 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，并且下方应设有铲式担架柜，可放置不少于1付铲式担架。 |
| 3.5.3 | 操作平台 | 应位于医疗舱左侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.5.4 | 综合器械柜 | 应位于医疗舱左侧移门内，形成独立存放区域，可放置10升氧气瓶不少于2只，楼梯担架不少于1付，并且所有器械都可从左侧移门取放。 |
| 3.5.5 | 药品柜 | 应位于医疗舱左侧后部，柜体内部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，三层式设计，不可有触手感。药品柜内可放置注射用品及各种急救药品。 |
| 3.5.6 | 辅料柜 | 应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于4个。 |
| 3.5.7 | 器械平台 | 应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.5.8 | 医生椅 | 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒，需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.5.9 | 护士椅 | 应位于担架右前部，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.5.10 | 柜式床 | 应位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒，需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.5.11 | 集成内顶 | 根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液架、全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计，需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.5.12 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.5.13 | 医疗舱车窗 | 医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.5.14 | 安全扶手 | 医疗舱中门以及尾门的上、下车处应安装扶手，顶部应为环形扶手，确保人员安全。 |
| 3.6 | 电控系统 |  |
| 3.6.1 | 控制电路 | 采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、换气状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，液晶屏≥7寸，以保证工作人员能够清楚直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.6.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.6.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.6.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.6.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用，需提供显示各线路保险丝实物图及资料证明。 |
| 3.6.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.6.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全，需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.6.8 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.7 | 车载担架系统 | 自动上车担架车1付，软担架1付，铲式担架1付。 |
| 3.8 | 警示系统 |  |
| 3.8.1 | 警灯 | 车顶前部安装内嵌式蓝色爆闪警灯，警灯延伸至车顶两侧，车顶后部两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警示灯各一组，后顶部装有高位条形蓝色LED爆闪警示灯一组，前保险杠内左右各安装LED爆闪灯一组。 |
| 3.8.2 | 警报器标准 | 应符合GB8108规定。 |
| 3.9 | 供氧系统 |  |
| 3.9.1 | 氧气瓶 | 应配有不少于2个10升铝合金氧气瓶，放置综合器械柜内。 |
| 3.9.2 | 减压阀 | 带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能，确保用氧安全。需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.9.3 | 湿化瓶 | 可高温消毒确保安全性和耐用性。 |
| 3.10 | 负压系统 | 性能参数： 1.专用强效排风：排风量：＞600m3/h，功率12V、150W； 2.高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维，有效面积：＞0.15M2，最大空气通过率：＞0.8M/S，滤出率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上，使用寿命：不少于10个月 3.杀菌装置：臭氧产量：＞2克/小时,功率：12V 40W； 4.初级过滤装置：（活性碳除尘） 过滤级别：G3级，进风流量：＞200m3/h 主要要求： 1）舱内空气初级净化：使车辆在经过粉尘路面时，不影响舱内空气环境，保证医患人员舒适性，能够对高效过滤装置起到保护作用。 2）高效负压：通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-10Pa至 -30Pa左右的相对压差，避免舱内空气外泄。 3）集中杀菌：在舱内污染空气通过进风口进入臭氧杀菌腔内，腔内的臭氧浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭。避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内。 4）高效过滤：需用HEPA高效过滤网，对粒径0.3微米的颗粒，滤出率达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 5）负压系统满足WS_T292-2008 救护车-卫生行业标准相关参数。 |
| 3.11 | 换气系统 | 安装负压系统，则不用安装换气风扇。 |
| 3.12 | 杀菌系统 | 应采用紫外线消毒灯（带高压击发器），杀菌有效空间达10立方米以上，并可定时控制。 |
| 3.13 | 照明系统 |  |
| 3.13.1 | 工作灯 | 应配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。需提供实物图及相关资料证明。 |
| 3.13.2 | 射灯 | 应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.13.3 | 后照灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.13.4 | 夜间外部照明系统 | 应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.14 | 输液固定器 | 在担架车上方安装垂直式输液架，负重>5kg。 |
| 3.15 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.16 | 智能倒车可视系统 | 集成导航，收音，倒车可视功能多媒体屏 |
| 3.17 | 救护车其他要求 | 1、为满足交货时间要求与供货质量，投标人投标时必须提供符合要求的底盘车辆的《车辆合格证》。 2、供应商投标时必须提供详细的技术方案及图纸供采购人审核。 3、救护车改装及医疗舱技术应用需尊重知识产权。 |

## 二、商务要求

| 序号 | 需求名称 |  | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 |  | 投标货币为人民币报价。 投标报价应包括：货物费、运输费、保险费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用，不包含上牌费、购置税、商业保险等上牌相关费用。 |
| 2 | 付款方式和条件 |  | - 合同签订并生效后 10 工作日内，采购人支付合同金额的10%作为备货款，完成全部设备交货、安装及验收合格上牌后，10个工作日内采购人支付合同总额的90%。 |
| 3 | 交货要求 | 交货时间 | 合同签订生效后20天内完成交货、安装调试及验收合格。 |
|  |  | 交货地点 | 买方指定地点 |
| 4 | 验收 |  | 验收标准： 1）货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人在中标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。 3）货物为原厂商未启封全新包装。 4）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |
| 5 | 质保期及售后服务 |  | (1)质量保证期：自项目验收交付之日起，质量保证期十二个月 (2)售后服务要求： 1）质保期内维修及零件更换的一切费用由中标方负责，质保期过后的维修只是收取配件成本费，不收其它任何费用。 2）随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 3）故障处理：在广东省内有售后维修服务部，对甲方的服务通知，乙方在接报后能保证2个小时响应，8小时内到达故障现场，48小时内故障修复。 |